1 故障现象

最近，用TCD检测器检测样品的时候发现基线噪音明显变大，导致样品中杂质无法检出。与以前的基线比较，差别明显。

2 故障处理

基线噪音异常变大是什么原因呢？我想到以下几点：

1载气纯度低

2进样玻璃衬管被污染

3色谱柱被污染或柱流失严重

4载气有泄露

5检测器被污染

解决办法一步步排除

1我们使用的是高纯氦气，含量大于99.99％且有过滤装置，理论上载气有问题被排除

2更换新的玻璃衬管，重新进样，基线如故

3更换同样规格的色谱柱，重新进样，基线如故

4检查密封部位，更换新的进样垫，石墨垫，O型圈，重新进样，基线如故

基本确认为检测器（热导池）被污染，难么检测器如何清洗呢？

首先我想到用热清洗，即把检测器的温度升至350摄氏度（不要超过400摄氏度）老化一夜，第二天基线如故，其次使用溶剂清洗热导池，可是如何清洗呢？

要解决这个问题，我们先来熟悉一下检测器。

2.1检测器的气路

首先我们观察一下检测器的外部，共有三个气路，载气经过色谱柱末端流入检测器，参比气经过电子流量控制板流入检测器，检测器的尾气出口

热导池的气路分为两路，一路为测量池，一路为参比池。

这样我们得到检测器的整体气路图

2.2清洗方案

清洗方案要保证检测器能够清洗充分，且溶剂不能流入流量控制板（导致电磁阀的损坏）。

方案如下：

将色谱柱进入检测器一端用石墨压环密封起来，流量控制板的参比气出口连接一端拆开，进入检测器一端用胶皮管相连，检测器尾吹出口一端连接一段胶皮管，伸入一个容量瓶中，接溶剂用。

将清洗用溶剂丙酮缓缓滴入胶皮管（流量控制板的参比气出口一端），由于重力作用，丙酮会流入检测池和参比池，流满后从胶皮管（检测器尾吹出口一端）流出。

如此清洗一段时间后，待胶皮管（检测器尾吹出口一端）内没有溶剂流出时，将两个胶皮管拔下，将色谱柱进入检测器一端的螺母卸下，将检测器内部的溶剂放入容量瓶中，清洗完毕。

对比一下清洗之后的丙酮与未清洗的丙酮，发现清洗之后的丙酮明显颜色变黄了。

打开仪器，待仪器工作一段时间后再开启检测器的电源与电流，发现基线噪音又回到了以前的样子。

3  总结

TCD检测器基线噪音增大为正常现象，因为检测器的一体化设计导致其不易拆卸，此种清洗方案，即保证了清洗的充分，又避免了检测器的拆卸。